# 第三章  采购需求

（以下采购需求部分由采购人：宣城市疾病预防控制中心提供并负责解释）

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）标注▲的产品，成交供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

（4）★条款须满足或优于采购文件要求。

（5）●条款为评分项（一共12项）

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 采用分阶段支付。首笔款为合同总价的95%，于货物验收后30日内支付；尾款5%于6个月内一次性付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 宣城市薰化路宣城市宣州区薰化路702号宣城市疾控中心检验检测楼 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起至2025年12月15日，7个工作日内完成供货；3个工作日内完成货物验收；3个工作日内完成安装调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 详见货物需求 |

## 二、货物需求

## 第一包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲纳米孔单分子测序仪 | 1.直接DNA/RNA测序，可不通过PCR扩增或逆转录，直接进行DNA/RNA测序； ●2.设备为一体化集成，仪器本身具备高性能计算功能，自带操作系统，高性能CPU，测序模块内存≥64GB，储存≥4TB SSD.除电源线、显示器、键盘、鼠标外。直接DNA测序速率≥400碱基/秒；直接RNA测序速率≥70碱基/秒； ★3.测序准确率：单序列≥99.6%，双序列准确性≥99.9%，一致性序列准确度99.9%； 4.支持≥7种不同规格的配套测序耗材； 5.数据通量：单张芯片理论数据总产量≥50Gb，测序仪单台设备单次运行芯片数量≥5张，理论数据总产量≥250Gb； 6.纳米孔数据产出效率：单张芯片纳米孔数量≤3000个的情况下，单张芯片数据产量≥50 Gb，单次运行理论数据总产量≥250 Gb； 7.拓展性：可连接搭载其他品牌纳米孔测序仪，拓展增加2张大型芯片的使用，单次运行理论数据总产量≥290 Gb； 8.测序读长：可进行长读长测序及分析，读长≥4Mb； 9.RNA测序：支持直接RNA全长转录组测序。 10.测序模式：实时测序，启动运行后≤6 min获取第一条序列； 11.测序运行时间：1分钟至72小时可选，中途可中止测序； 12.整机（含所有配件）免费保修≥3年；设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。 | 1（台） |
| 2 | 自动化建库仪 | 二、技术要求 ●1.搭载成熟二代、三代（连接法）建库程序，一键实现1-24任意样本全程自动化建库，全程无需人工参与，建库流程启动到结束中间过程无需添加任何试剂和耗材。三代建库（连接法）程序流程要求至少包含：PCR产物纯化-核酸定量-修复-纯化-标签连接-纯化-核酸定量-Pooling-接头连接-纯化-文库输出，24样本建库全流程总时间不超过2小时；二代建库程序要求至少包含：PCR产物纯化-核酸定量-酶切片段化-末端修复加A-接头连接-index PCR富集-纯化-核酸定量-Pooling-文库输出； ●2.内置染料法核酸定量模块（非酶标仪或顶读和底读检测方式），采用高灵敏度荧光染料标记，快速点样，可以实现二代、三代（连接法）24样本两次样本浓度自动定量，自动Pooling，全程无需手工操作，中间过程无需添加试剂和耗材； 3.搭载直列式（非孔板式）核酸定量模块，定量模块标配样本位≥72个（非酶标板扫描式），通过移液机械臂自动加入荧光染料，一次可以同时检测≥8个样本，检测过程中光路封闭无光污染，可对核酸样本批量进行定量，全程无需手工操作； 4.核酸定量浓度范围：0.2-120ng/μL，自动测定； 5.可加热可制冷温控模块：≥2个，温控模块一体化设计（非多温区拼凑），实现仪器试剂长时间作业； 6.温度范围：4-105℃，显示精度：0.1℃，温度控制准确度：±1℃，温度控制一致性：±1℃。 7.恒温混匀模块：转速20～3000rpm，振幅2mm，温控范围4～95℃，温度准确性±0.5℃@40℃，温度均匀性≤1℃@55℃； 8.恒温混匀模块具备自动夹持功能，程序自动控制夹持功能的开启与闭合，保证96孔板板位稳定，确保核酸有效洗脱（需提供夹持功能开启和闭合两张照片证明）； ★9.枪架模块具备自动夹持功能，程序自动控制夹持功能的开启与闭合； 10.磁力架模块：96孔板柱形磁力架，具有自动升降式超强侧壁磁吸功能，程序自动根据样本体积自动调节高度至最佳吸附位置，确保核酸回收效率，实现≥10μL小体积核酸洗脱； 11.采用密闭舱门设计，配备HEPA过滤系统，自动开启，配备长寿命UV紫外灯，； 12.移动式平板电脑（与主机采用无线连接），采用引导式操作界面，全程操作界面为中文系统，操作界面具备模拟仿真系统； 13.支持Windows系统及安卓系统平板电脑和手机均可通过Wifi远程连接建库仪，实现远程操作和实时运行状态监控； 14.采用故障反馈式电机，自动报错、反馈并暂停，防止试剂和样本的损失； 15.搭载≥8通道移液器； ●16.提供配套的核酸浓度测定系统软件，需提供著作权认证； 17.搭配PCR热循环模块，可满足不同温度孵育样本，控温精度（40℃）：±0.3℃，温度稳定性（95℃）：±0.5℃；可满足2-8℃低温存储文库；平均升温速率 ≥4.0℃/s，平均降温速率 ≥2.0℃/s； ●18.内置≥20个二代及三代多种成熟建库程序，包含PCR产物、gDNA等多种样本类型，轻松高效进行1-24任意数量样本的文库制备，其中至少包含以下6种成熟程序，所有程序到货即可用于建库实验，无需重新优化； （1）二代可逆末端终止法测序流程：纯化+转座酶法建库+Pooling、400bp+1200bp新冠捕获+低起始量转座酶建库Pooling。 （2）二代联合探针锚定法测序流程：酶切连接法+环化。 （3）三代测序流程：纯化+连接法多样本 Amplicons、400bp+1200bp新冠捕获+ONT多样本连接法建库。 （4）探针捕获建库流程：酶切法+肺炎支原体探针捕获建库（要求提供建库仪终端操作界面截图证明）。 ●19.建库仪内置摄像头，可通过手机或平板电脑无线连接建库仪，远程查看实验进程，实时存储视频记录,方便进行实验问题回溯分析； 20.不接受定制化非标产品； 21.设备的通用性：试剂开放。并要求供应商提供与建库仪同一品牌的二代和三代整合式建库试剂盒(要求供应商提供与建库仪同品牌的试剂盒外包装图片证明和试剂盒说明书。 三、配置要求。 1.配置：工作站主机1套，手持式触摸屏终端1套，全中文控制系统1套，≥8通道移液机械臂≥1套，抓板机械手≥1个，染料法核酸定量模块≥1套，可加热可制冷温控模块≥2套，恒温混匀模块≥1个，磁力架模块≥1套，PCR热循环模块≥1套，建库仪运行状态监控摄像系统≥1套。 | 1（台） |
| 3 | 生物信息学分析系统 | 生物信息学分析系统平台技术指标要求 1.支持用户一键升级分析系统，提供两种升级方式：离线更新和在线更新； 2.支持二代和三代测序下机数据的分析，支持Pod5，Fast5，Fastq，Barcode fastq以及对应压缩包等多种数据格式直接导入一键分析，Fast5、Pod5 转换为Fastq 数据格式支持≥3种模式（Fast、HAC、Super 等模式）进行碱基数据转换。无需额外处理；同时支持fasta格式数据一键分析； 3.支持单样本和多样本批量测序数据自定义导入分析，提供样本名称编辑功能，可通过上传文件夹软件自动识别每个样本的方式批量上传数据创建任务，无需手动设定样本数据命名规则； 4.测序数据上传后，支持每份样本名称编辑功能； 5.支持一键输出可打印的分析报告，支持图形和表格等结果的下载和输出； 6.生信分析系统软件和数据库版本终身免费升级（提供承诺函）； 7.提供样本管理系统，支持输入样本背景信息； ●8.一个服务器主机允许本单位多个用户端电脑同时访问使用，互不干扰；用户端电脑系统支持liunx系统、windows系统和MAC系统；（提供APP启动后的界面截图，证明APP与生信分析系统是同品牌； 9.各分析模块能独立完成其所包含的相关分析功能。 流感全基因组分析系统（模块一） 1.分析任务创建界面，参考基因组选择提供3种方式：（1）用户自定义上传参考基因组序列；（2）支持系统自动匹配最佳参考基因组序列（分析系统提供参考基因组数据库，涵盖不同亚型）；（3）支持用户任意选择流感疫苗株全基因组序列作为参考基因组（系统提供不少于25条流感疫苗株全基因组序列）； ★2.内置流感数据库，基于8个节段（PB2、PB1、PA、HA、NP、NA 、MP、NS）提供群体比较分析，支持本地数据导入共同分析，结果以变异比较列表和系统发育树的方式展示； ●3.支持流感分子耐药分析和毒力分析，并且给出对应鉴定到的耐药位点和毒力位点； 4.支持流感分析结果的基因组注释功能，并且能够提供GBK注释文件和GFF注释文件，并且提供氨基酸注释功能，能够对流感的8个节段进行氨基酸注释； 5.提供流感病毒全基因组覆盖度图，获知基因组不同区域测序深度，统计不同测序深度位点，提示序列完整性； 6.支持自建流感基因组本地数据库，提供数据库清空、样本增减和meta信息编辑功能；提供群体比较分析，结果展示变异比较列表、系统进化树、序列同源性、共享SNP数量、独享SNP、缺失位置和插入位置； 7.软件界面提供独立的“demo”功能端口，便于软件bug分析，以及结果展示。 三、广谱病原微生物及耐药分析系统（模块二） ●1.广谱病原微生物及耐药分析系统，同时包含二、三代宏基因组分析，二、三代16s和ITS分析，二、三代比对（mapping）鉴定，以及blast序列对比功能，支持在同一界面任意选择上述7种功能开展数据分析，便于操作（需提供软件截图证明）； 2.宏基因组任务创建时，支持用户自由选择分析内容； 3.宏基因组任务创建时，支持按需进行覆盖度计算； 4.支持三代16s rDNA和ITS全长扩增子测序数据分析，提供物种鉴定结果、比对质量分布和比对长度覆盖图，软件自动合并相似度≧97%的物种； ●5.软件内置宿主基因组数据库，同时支持用户自主构建数据库，可利用构建好的宿主数据库对宏基因组数据进行去宿主； ●6.内置病毒呼吸道和肠道亚型数据库、FDA-RVDB以及FDA-AGROS数据库； 7.支持一键输出国家致病菌识别网宏基因组测序上传报告（提供截图证明）。 四、致病菌生信分析系统（模块三） 1.提供信息预警平台，支持“聚集性预警”； 2.支持致病菌开展全基因组测序数据分析，可对所有致病菌进行组装注释分析，用户可通过下拉栏，自行选择物种，任务创建界面可显示具体分析菌种名； 3.内置可编辑致病菌参考基因组数据库； ●4.任务创建时，可使用快速分析模式，定向分析数据，系统提供不少于≧8项分析内容，可按需组合；已完成分析任务，可勾选其他未分析内容继续分析；（提供软件截图证明任务创建界面和结果界面“勾选”分析内容功能）； 5.全基因组组装方法，支持无参、有参和二+三混合组装三种方法，三代无参组装提供不少于5款软件，可支持调整抛光次数，提升组装序列准确性，满足不同组装条件需求。组装结果提供：contig成环信息，contig基因组/质粒判定信息，质粒分型信息，contig和scaffolds数量信息，以及完整性和污染率；可通过勾选，下载目的contig信息；组装可视化结果提供基因注释环形图和功能注释环形图； 6.可实现致病菌识别网测序数据的特定加密（如cpin格式）处理。 五、新冠全基因组分析系统（模块四） 1.提供新冠病毒全基因组组装以及突变位点分析，突变位点表格包含突变位点位置、碱基变化、氨基酸变化、位点测序深度、支持数据比例和效应注释信息； 2.内置GISAID来源数据库，联合本地自建新冠基因组数据库； 3.提供pangolin分型、WHO命名以及基于pangolin分型后的基于GISAID数据全球分布统计分析，并提供版本信息描述，支持定期更新； 4.提供污水新冠监测模块，可获得不同分型比例信息，突变信息以及一致性序列。 六、生信分析服务器： 1、核心处理器，物理核心数≥32；内存容量≥512G；≥16GB GDDR6显存，单精度浮点性能≥19.2 TFLOPS 专业图形显卡，显存容量≥16G；硬盘容量:SSD≥2T；数据盘：服务器专用企业级SATA 硬盘≥48T；显示器：21～31寸显示器；无线键鼠1套（提供承诺函）。 | 1（台） |
| 4 | 生物安全柜 | 1.安全柜类别：A2型生物安全柜； 2.过滤器：下沉气流和外排气流过滤均配置超高效过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率； 3.预过滤装置：配有可移动预过滤器隔栅； 4.控制系统：有管理员密码保护功能； 5.风速显示：进风风速≥0.50m/s；沉降风速≥0.30m/s。 6.过滤器显示：ULPA超高效过滤器寿命显示等数字化实时显示； 7.温度显示：液晶控制屏上可以显示实时温度； 8.安全报警连锁：低风速报警功能，前窗位置异位报警功能，前窗与荧光灯和紫外系统连锁； 11.工作区洁净度：工作区洁净等级≥ISO14644.1标准Class 5或者以下要求同时达到：0.5微米粒径的粒子最大浓度≤3520个/立方米； 12.外形尺寸：整机外部厚度≤800mm，800mm≦长度≤1400mm； 13.搁手架：可选配能自由裁剪长短的皮革搁手架； 14.前窗玻璃：前窗玻璃倾斜角4到7°； 16.前窗扰流：前窗两侧增强的侧壁引流孔设计，有效防止逆流、湍流形成； 17.操作台面：台面与进气格栅一体成型。浅盘式设计，具有集液功能； 18.操作室：操作室侧壁为三面一体一次冲压成型，侧壁与台面不锈钢厚度≥1.5mm； 19.负压及柜体：四面负压防泄漏设计功能，柜体具有抗菌、抗腐蚀功能。 20.单面生物IIA2型安全柜主机（尺寸）；带万向滚轮支架具有锁定功能；254nm UV紫外灭菌灯；中国制式标准防溅漏内部电源插座。 | 1（台） |
| 5 | 程控定量封口机 | 1.用于水质总大肠菌群和大肠埃希氏菌，耐热大肠菌(粪大肠菌群）检测； 2.51孔/97孔定量检测盘封口时间≤12秒/个； 3. 所投产品适配51孔/97孔定量检测盘； 4.紫外分析仪带暗室（灯箱）波长：254,366nm，可手持使用，与暗箱配套方便观察荧光（大肠埃希氏菌）； 5.配套预实验检测试剂200个、定量检测盘/定量孔板100个（51孔或者97孔）、定量取样瓶200个、手持式紫外分析仪带暗室（灯箱）1台。 | 1（台） |

## 第二包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲全自动微生物质谱检测系统 | 1.全自动微生物质谱检测系统1套； ●2.激光器：固态激光器，激光输出方式为光纤输出，激光发射次数≥10亿次； ●3.检测器：打拿极电子倍增器，最大暗电流≤1pA，以实现极低的谱图噪声,最大增益可达107倍，无需额外加装前置放大器。 4.采集卡：精度≥12bit，提高检测准确率； ★6.飞行管：采用钛金属材质； 5.飞行管具备温度补偿功能； 6.离子飞行距离：≤1m； 7.具备密码登录及三级权限管理设置； 8.质谱仪主机机体自带触摸屏控制系统； 9.生物安全过滤器：≤0.01μm高精度泵口过滤器，可过滤≥99.99%病原微生物； 10.尺寸：仪器高度≤1.2m； 11.自动化数据采集，图谱实时刷新，可根据样品信号强度和分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数来自动获得高质量蛋白质量指纹图谱； 12.具有混合菌提示功能； 13.全中文界面，鉴定结果可选择中文； 14.软件具备仪器控制、数据采集、数据处理及微生物鉴定分析的全套功能，软件≤2个； 15.分辨率：≥3600（血管紧张素原：m/z= 1760.01 (M+H)+）； 16.灵敏度：BSA(1pmol/uL，分子量约66kDa)信噪比≥10； 17.重复性：质荷比变异系数应≤0.02%； 18.质量准确性：示值误差≤100ppm； 19.数据库包含可鉴定微生物的数量≥5000种，数据库具备在线升级； 20.鉴定数据库需包含不限于霍乱弧菌、肺炎链球菌、牛布鲁氏菌、羊布鲁氏菌、犬布鲁氏菌、军团菌属、白喉棒状杆菌、产气荚膜梭菌等高致病性菌株数据。 21.数据库支持用户自行扩增数据库或是自建数据库； ●22.提供微生物数据中心，用于查询菌种的形态学、药敏、基因序列等信息（提供网址及联网备案信息加盖生产厂家印章）； 22.配置：台式MALDI-TOF: 1台，包含激光器、离子源、检测器、飞行管和真空系统等； 23.标本板： 可重复使用分体式靶板≥4块，带有条形码，可进行追溯，≥2块靶托；≥4支点样笔； 24.配套UPS 电源≥1台、温湿度控制系统1台、数据上报终端系统1套、数据分析终端1套（具备移动存储、网报和打印功能）。 25.整机（含所有配件）免费保修≥3年；设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。 | 1（台） |
| 2 | 鸡胚孵蛋器 | 1.容量：≥160枚鸡蛋（4层托盘）； 2.微处理器集成控制温度，湿度，翻转，降温，可编程； ●3.控温范围：20℃－40℃，控温精度：0.1℃高质量的过温保护器，避免在温度调节失灵的情况下保证动物的安全； 4.湿度范围40％－99％，自动湿度控制器； 5.带有滚轴的孵化盘，可适合任意大小的蛋，可通过旋转计时器控制旋转的频率和时间； 6.可通过降温计时器控制降温间隔和时间，数显精密调节温度的空气循环系统，避免频繁维修保养的绝缘发动机； 7.尺寸：≦长×宽×高 70×50×70cm； 8.最大功率：≦450W； 9.重量：≦50KG； 10.标配：主机、层托盘，每层可容纳≥40枚鸡蛋、每层托盘配≥8根滚轴等。 11.整机（含所有配件）免费保修≥3年；设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。 | 1（台） |
| 3 | 全自动病毒载量检测系统 | ★1.设备功能：集原始管上样、核酸提取纯化、PCR反应体系构建、PCR板转移、封膜、扩增分析于一体，从样本处理到定量结果输出分析全流程实现闭环检测，无需人工干预； 2.检测技术方法：实时荧光定量PCR技术； 3.机械传动功能：96孔PCR板自动转移、自动封膜，由机械抓手臂转运至扩展仓，进行扩增检测；机械抓手具有探测和检测功能； ●4.软件控制功能：通过一个软件实现对加样、提取、构建、封膜、转移、检测等功能控制、同时具备报警体系功能； 5.生物安全：双仓物理隔离，防滴液、独立的HEPA空气过滤及紫外消毒等措施； 6.检测项目：能同时进行HIV、HBV、HCV等多项目核酸定量检测，项目检测所需样本量≤400uL； 7.整机（含所有配件）免费保修≥3年；设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。 一、全自动核酸提取模块 1.适用样本类型：可从全血、血浆、血清、拭子等样本中实现全自动提取目标核酸； 2.检测通量：支持≥96个样本批量或分批次进行循环上样检测； 3.移液系统功能：≥4通道移液系统，同时兼具加样和分配试剂等移液功能； 4.核酸提取功能：双模块设计，载台自动进出，独立运行，同时兼具磁套检测和录像功能，磁珠回收率≥98%； 5.产品需取得医疗器械备案凭证（提供证明文件）。 二、实时荧光定量模块 1.检测技术方法：实时荧光定量PCR技术； 2.激发光源: LED光源免维护； 3.检测器: 高灵敏度光电传感器； 4.样本容量：≥96孔； 5.模块温度范围: 4℃-99℃； 6.检测动力学范围: 10-1010； 7.控温精度：±0.1℃； 8.温度均匀性：±0.1℃； 9.扩增模块：采用半导体热电模块，热盖自动开关，平均升温速率≥8℃/秒、平均降温速率：≥5℃/秒； ●10.荧光通道≥8通道：可检测的荧光素及染料：FAM,SYBR Green，VIC,HEX,Joe,TET，TAMRA，CY3，ROX,Texas Red,CY5,Quasar705、CY5.5,Atto425，CY7，AF405等各荧光通道间无交叉干扰，无需校正（提供彩页或说明书）； - 产品需取得医疗器械注册证（提供证明文件）。 | 1（台） |
| 4 | 蛋白印迹仪 | ●1.全自动一体式仪器：自动完成从加样、孵育、清洗、膜条识别到结果输出； 2.检测原理：免疫印迹法； 3.样本识别模块：内置条形码扫描器，可识别样本管； 4.加样模块：样本通过加样针进行精确吸量分配，无需Tip头耗材。加样针支持随量跟踪，即跟踪样本量的情况，样本量不足仪器报警； 5.加样体积：≦2ml； 6.试剂移液模块：≥9个专用试剂通道，全封闭管路系统，独立的试剂瓶位、自动化操作； 7.原始血清管上机：支持原始血清管直接上机； ●8.样本位：≥60个（提供证明文件）； 9.判读模块：可采用CCD成像技术扫描膜条，图像自动抓取软件自动判读结果； 10.存档功能：将实验数据从应用程序中传输并可永久保存； 11.报告模版：实验报告可包含膜条图像和各指标数值，图文并附； 12.反应过程控制：系统软件实时监控反应过程，可暂停和跳步； 13.干燥功能：自动风干模块配合自动加热系统； 14.液量校准：具备蠕动泵校准功能； 15.整机（含所有配件）免费保修≥3年；设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。 | 1（台） |
| 5 | 压力灭菌器 | 1.灭菌温度：121℃ 、126℃、134℃等； 2.温度控制：温度偏差（0～3）℃，温度波动度≤±1.0℃，温度分布均匀度≤2.0℃； 3.温度及显示：温度传感器输出数字温度，触摸彩色显示屏，直观显示所有灭菌参数和灭菌阶段的状态； 4.温度控制精度：≤ 0.1℃； 5.压力及显示：数字压力传感器，数字压力表（精度≤0.1KPa）和模拟压力表（-100KPa~350KPa）； 6.灭菌压力范围（工作压力）： -90KPa～ 220 KPa； ●7.工作方式：预真空，脉动真空排冷气，蒸汽注入式，一键启动，灭菌结束后自动排气泄压,具有后真空干燥功能;一键式操作，灭菌完全自动化进行； 8.真空测试：具有真空测试功能及BD测试、PCD挑战测试功能； 9.防污染措施：内置外露可观察双路0.22um微孔过滤器； 10.记录功能：具有灭菌温度压力数据记录功能,可以直接显示屏读取并可USB拷贝读取打印； 11.敞开式净水箱，独立污水箱； 12.安全及报警：过流漏电断路器、四个快开锁紧机构锁紧，安全可靠；高低位缺水报警，缺水自停，超温报警、超压自动泄压；温度传感器、压力传感器故障显示、安全阀等多重保护； ●13.内桶体积≥75L； 14.废蒸汽冷却：废蒸气冷却功能，无废蒸气排出； 15.蒸汽发生方式：采用瞬时高效蒸汽发生器； 16.结构组成：产品由灭菌室、蒸汽发生器、供水系统、排气系统、真空系统、安全装置、控制系统、箱体等组成。 17.整机（含所有配件）免费保修≥3年。 | 1（台） |
| 6 | 除湿仪 | 1.除湿量 ≥20L/日 (30℃, 80%RH)； 2.重量≦15kg； 3.适用面积 ≥25平方米。 4.免费保修≥1年。 | 2（台） |
| 7 | 恒温恒湿干燥柜 | 1.湿度控制范围20%-55%RH，湿度显示范围0.1%RH～99.9%RH； 2.容积≥600升、上下对开4门设计，平面锁设计； 3.电压：AC220V/50HZ；启动电流：≤2A； 4.容积：≥600L层板5块层数6层（根据需求灵活调节）； 5.外尺寸：≤900*500*1600mm； 6.控制系统：具有高负载高承载功能、高稳可靠性； 7.温度显示范围-40℃-99.9℃,湿度显示范围0.1%RH～99.9%RH； 8.设备在不拔插电源线的情况下有自动重启功能； 9.故障追踪：设备配置故障自动追踪和自动报警功能，及时提醒客户； 10.柜体材质：≥1.0mm优质超厚钢材结构柜身，≥5块多孔上下可调活动层板； 11.表面处理：柜体表面采用磷化处理、耐酸碱、耐腐蚀性； 12.静电处理：表面处理采用先进永久性的防静电烤漆。 13.整机（含所有配件）免费保修≥1年。 | 2（台） |
| 8 | 超纯水系统技术参数 | 一、技术指标： 1.纯水指标：RO制水量30L/h（@25℃）； ★2.EDI制水量≥20L/h； 3.超纯水指标： 3.1最高电阻率为18.2 MΩ.cm(@25℃)；电导率0.055us/cm（@25℃） 3.2TOC含量1-5ppb，标配双波长（254/185nm）紫外灯； 3.3颗粒数（≥0.22μm）<1 个/ml； 3.4微生物数量<1 cfu/ml； 3.5内毒素<0.001 Eu/ml； 4.功能特点 4.1采用≥7.0英寸彩色触屏控制； 4.2后续可升级TOC在线检测功能； 4.3具有自动判别和提示预处理柱，RO膜，EDI模块，超纯柱，超滤，紫外灯等失效报警功能，具有断水自动停机功能； 4.4具有紫外灯联动控制，放水时开灯，停水时关闭； 4.5操作面板可显示电导率／电阻率，温度，TOC值，工作状态，水箱液位，定量取水及相关提示信息； ●4.6电阻率传感器常数为0.01，带温度自动补偿功能，精确真实测量超纯水水质； 4.7具有一键消毒功能； 4.8配套≥30L的多功能纯水水箱，标配紫外灯、泵、低位液位仪及空气过滤器； 4.9配套带参数显示的移动取水手柄； 4.10主机具有水箱紫外灯控制系统； 4.11具有定质、定量取水功能，0.1－25L定量取水及任意量取水；定质取水，水质不达标将循环处理； 4.12水箱内表面光滑度＜0.8μm； 4.13超滤具有反冲洗功能； 4.14具有更换耗材时面板按键系统排空管路功能； 4.15配套RS232标准接口。 5.整机（含所有配件）免费保修≥3年。 | 1（台） |
| 9 | 全自动洗瓶机参数 | 一、产品用途描述 用于清洗各种材质（玻璃、陶瓷、塑料等）：容量瓶、锥形瓶、分液漏斗、烧杯、比色管、试管、移液管、进样瓶、顶空瓶、漏斗等。 二、技术要求 1.运行环境 电源：220V，50Hz ；最高功率：5KW，加热功率：4kw 2.仪器结构 2.1、外壳材质，304不锈钢；内腔材质，316L不锈钢具防腐功能，带可视窗，提供≥500mm*600mm面积的玻璃可视窗便于观察。 ★2.2清洗内腔容积≥220L，上下两层能同时清洗≥250ml容量瓶，每次最多可清洗100ml容量瓶 ≥120个，2ml自动进样小瓶≥600个，2桶≥6kg清洗剂存储仓。 2.3外部尺寸：长*宽*高≥670*720*1400mm±20mm。 2.4内腔压模成型，清洗内腔无加热装置、无焊点、足够坚硬无需螺丝固定。 3.控制系统 ●3.1控制系统为微电脑芯片控制技术，触摸屏≥7寸，内置≥30种标准清洗程序和≥120种自定义程序，可建立多个快捷方式，具有“一键运行”功能。 3.2屏幕进水量、清洗程序、清洗阶段、时间、温度、管道压力数据等参数实时显示。 3.3仪器具有黑匣子功能，全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态。 3.4大于六个用户端口进入，清洗数据可保存 100条以上，RS232 接口，可打印清洗数据。 4.循环系统 4.1具有循环泵软启动功能和变频调节功能，循环量0-600L/min，面板可实时显示管道水压。 4.2内置纯水增加泵。 5.管路系统 5.1自动识别篮架来调节用水量。 5.2仪器应采用背部供水方式。 6.安全保护系统 6.1电子安全锁，采用电动开门和自动锁门技术，具有开门保护功能，可设置开门温度限值。 6.2水加热过温保护，热空气加热过温保护，水泵过温保护，风机过温保护，漏水实时监测保护，机器具有停水自恢复功能；程序断电后自动记忆，清洗剂缺液自动显示提醒，通过测试（提供测试检测报告）。 6.3具有多层过滤系统； 6.4内腔不设有加热装置。 7.干燥系统 7.1管道式压缩风机HEPA烘干系统，真空压力≤110mbar，热风循环量≥150m³/h，干燥空气通过注射清洗栏架，温度可调（室温-120℃），干燥时间（0-300分钟）； 7.2具有双重喷淋热交换系统，采用节水冷凝技术，烘干冷却零耗水量。 7.3干燥过程无耗水量。（需提供干燥耗水量检测报告） 三、产品配置 1.实验室洗瓶机主机，1台； 2.清洗模块底座，2套； 3.喷淋清洗架一1套 ，适于500-2000ml左右试剂瓶、容量瓶、三角瓶等8位 4.喷淋清洗架二1套，适于50ml-250ml 容量瓶、三角瓶、烧杯等21位 5.喷淋清洗架三1套，适于10ml-250ml 左右用于清洗锥形瓶、容量瓶、烧瓶等32位 6.喷淋清洗架四1套，适于10ml-50ml 容量瓶、三角瓶、试管等66位 7.喷淋清洗架五1套，适于0.1-50ml进样瓶、移液管等102位 8.喷淋清洗架六1套，适于10-100ml左右锥形瓶、烧瓶等50位 9.纯水机1台 10.碱性清洗剂5L/桶，6桶； 11.酸性中和剂5L/桶，6桶； 12.清洗模块可根据实际使用情况调换； 13.打印机1台； 14.整机（含所有配件）免费保修≥3年。 | 1（台） |

## 三、报价要求

响应报价需包含设备的运输、就位、安装、调试、税点等的完整报价。

## 四、其他要求

对需求中的货物参数，供应商响应即承诺，若发现供货与实际参数不符，视为虚假响应。

## 五、样品要求

无

# 第四章  评审方法和标准

（以下评审办法由采购人：宣城市疾病预防控制中心负责解释）

## 一、总则

本项目将按照磋商文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

## 二、评审方法

### 2.1初审

磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。初审表如下：

| 初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | （1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体磋商的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 供应商资格声明书 | 提供符合磋商文件要求的《供应商资格声明书》。 | 详见第六章响应文件格式。 |
| 3 | 供应商信用记录 | 供应商不得存在供应商须知正文第14.3条中的不良信用记录情形 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《磋商邀请》 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 5 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《磋商邀请》 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 6 | 磋商响应函 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商电子签章 | 详见第六章响应文件格式。 |
| 7 | 授权书 | 格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商电子签章 | 法定代表人参加磋商的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。 |
| 8 | 磋商报价 | 符合磋商文件供应商须知正文第9条要求 | 详见第六章响应文件格式。 |
| 9 | 商务响应情况（ | 符合磋商文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求 | 详见第六章响应文件格式。 |
| 10 | 技术响应情况 | 符合磋商文件采购需求中货物技术参数等实质性要求 | 详见第六章响应文件格式。 |
| 11 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或磋商文件列明的其他实质性要求 |  |
| 12 | 响应文件制作机器码查询 | 不同供应商的响应文件制作机器码不得相同 |  |

初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

### 2.2综合评分

#### 第一包：

2.2.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （ 70 分） | 技术参数 | 根据供应商所投产品的详细技术参数、技术证明材料、技术偏离情况进行分析打分。 1.标注“●”的产品或参数，每有一项不满足（或负偏离）的，扣4分； 2.未标注“●”的产品或参数，每有一项不满足（或负偏离）的，扣0.5分。 注：采购需求中标注“●”的产品或参数以提供的证明材料作为评审依据，响应招标参数要求但未提供证明材料或提供的材料不满足要求的，视为负偏离。未标注“●”的产品或参数，响应即承诺，无须提供证明材料。 | 0-48分 |
|  | 企业实力 | 供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、售后服务能力认证。（全部符合得5分，符合3-4个条件得3分，符合1-2个条件得 1 分，不符合或未提供的得0分。） 注：提供上述有效期内的认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息查询截图。 | 0-5分 |
|  | 售后及应急服务 | 供应商售后服务能力： 1、服务承诺，响应时间承诺函≦4小时，解决故障时限声明函≦5个工作日，供应商按要求提供承诺得3分，未提供不得分。 2、维护响应计划，全部符合得2分，部分符合得 1 分，不符合或未提供的得0分。 | 0-5分 |
|  | 供货安装调试方案 | 供应商供货安装调试方案： 1.供货安装调试方案。 2.培训技术方案。 3.承诺在协议签订后7个工作日内完成供货并配送到指定地点。 每符合一项得2分，部分符合得1分，不符合或未提供的不得 | 0-6分 |
|  | 产品业绩 | 自 2022年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)，具有所投同品牌同类型产品的供货业绩，每提供一份业绩得3分，满分得6 分。 注：合同甲方须为最终用户。须提供合同扫描件，合同须体现相关评审内容，如合同中无法体现以上信息可提供其他证明材料。业绩产品为：纳米孔单分子测序仪 | 0-6分 |
| 价格分 （ 30 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）× 30 ％×100 |  |  |

2.2.3分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。

#### 第二包：

2.2.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （ 70 分） | 技术参数 | 根据供应商所投产品的详细技术参数、技术证明材料、技术偏离情况进行分析打分。 1.标注“●”的产品或参数，每有一项不满足（或负偏离）的，扣4分； 2.未标注“●”的产品或参数，每有一项不满足（或负偏离）的，扣0.5分。 注：采购需求中标注“●”的产品或参数以提供的证明材料作为评审依据，响应招标参数要求但未提供证明材料或提供的材料不满足要求的，视为负偏离。未标注“●”的产品或参数，响应即承诺，无须提供证明材料。 | 0-48分 |
|  | 企业实力 | 供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、售后服务能力认证。（全部符合得5分，符合3-4个条件得3分，符合1-2个条件得 1 分，不符合或未提供的得0分。） 注：提供上述有效期内的认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站证书信息查询截图。 | 0-5分 |
|  | 售后及应急服务 | 供应商售后服务能力： 1、服务承诺，响应时间承诺函≦4小时，解决故障时限声明函≦5个工作日，供应商按要求提供承诺得3分，未提供不得分。 2、维护响应计划，全部符合得2分，部分符合得 1 分，不符合或未提供的得0分。 | 0-5分 |
|  | 供货安装调试方案 | 供应商供货安装调试方案： 1.供货安装调试方案。 2.培训技术方案。 3.承诺在协议签订后10天内供货并配送到指定地点。 每符合一项得2分，部分符合得1分，不符合或未提供的不得 | 0-6分 |
|  | 产品业绩 | 自 2022年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)，具有所投同品牌同类型产品的供货业绩，每提供一份业绩得3分，满分得6 分。 注：合同甲方须为最终用户。须提供合同扫描件，合同须体现相关评审内容，如合同中无法体现以上信息可提供其他证明材料。业绩产品为：全自动微生物质谱检测系统 | 0-6分 |
| 价格分 （ 30 分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）× 30 ％×100 |  |  |

2.2.3分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。